B4-NISC移动补偿步骤

- 光路结构图

从左至右分别为L1、L2、L3和理想透镜（模拟物镜f=25mm），通过移动L1和L3对光路中的球差和离焦进行补偿，L2固定不动。

- 调整步骤

2.1 球差调节

L1的移动对与球差敏感而对于离焦影响相对较弱；而L3则相反，对于球差不敏感，而对离焦敏感。

因此在此前提下，固定L3，移动L1来改变整个光路系统的球差大小。

表1：L1微量移动对球差（波像差描述）的改变量

| 移动量（mm） | 波像差改变量（λ） | 焦点位置（mm） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.0031 | 25 |
| 0.1 | 0.0283 | 24.999625 |
| 0.2 | 0.0535 | 24.999244 |
| -0.1 | -0.0221 | 25.000388 |
| -0.2 | -0.0473 | 25.000769 |

移动量＋为远离L2，－号为靠近L2。波像差的正负只是代表不同方向移动符号相反。

需求移动球差总量为1/3λ（0.5λ），步进1/20λ=0.05λ，可在电机移动0.2mm的精度下实现。而1/3λ的总移动量需要电机移动1.2mm，但此时会导致整体光路离焦5um。

2.2 联动调节

在调节较大量球差的情况下，会导致光路整体离焦，此时若要保证焦点位置不变，则需要配合L3进行联调。

联调的过程就是对L1和L3的曲线方程进行求解，获得一个合适的球差和离焦量的解。

图1：L1离焦和球差变化

图2：L3离焦和球差变化

列出方程组进行求解：

y1=-0.0038x1        (1)

y2=0.2519x1          (2)

y3=-0.0111x2        (3)

y4=0.205x2           (4)

连列方程组得：

y1+y3=0

y2+y4=∆λ

则：

x1=-2.921x2

0.2519x1+0.205x2=∆λ

-0.5308x2=∆λ

x2=∆λ/(-0.5308)

x1=∆λ-0.5308×(-2.921)=5.503∆λ

式中：x1为L1相对于中心原点的移动距离，＋号为远离L2，-号为靠近L2；

x2为L3相对于中心原点的移动距离，＋号为远离L2，-号为靠近L2；

y1为L1移动时离焦的变化量；y2为L1移动时波像差的变化量；

y3为L1移动时离焦的变化量；y4为L1移动时波像差的变化量.

综上所述，在不同的球差变化量下，L1和L3的各移动量分别为：

表2：L1和L3的移动量：

| 球差变化量（λ） | L1移动量 | L3移动量 |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | -3.3018 | 1.130369254 |
| 0.5 | -2.7515 | 0.941974378 |
| 0.4 | -2.2012 | 0.753579503 |
| 0.3 | -1.6509 | 0.565184627 |
| 0.2 | -1.1006 | 0.376789751 |
| 0.1 | -0.5503 | 0.188394876 |
| 0 | 0 | 0 |
| -0.1 | 0.5503 | -0.188394876 |
| -0.2 | 1.1006 | -0.376789751 |
| -0.3 | 1.6509 | -0.565184627 |
| -0.4 | 2.2012 | -0.753579503 |
| -0.5 | 2.7515 | -0.941974378 |
| -0.6 | 3.3018 | -1.130369254 |

1、回原

2、走到行程中心，L1和L3（hOMe开关位置，中心位置距离多少）

3、正负号对应方向

3.1 OISC调节量

OI路物镜焦距f=30mm

图3：OISC L1移动量关于离焦和球差变化曲线

图4：OISC L3移动量关于离焦和球差变化曲线

列出方程组进行求解：

y1=-0.0055x1        (1)

y2=0.2797x1          (2)

y3=-0.0159x2        (3)

y4=0.2274x2           (4)

连列方程组得：

y1+y3=0

y2+y4=∆λ

则：

x1=-2.891x2

0.2797x1+0.2274x2=∆λ

-0.5812x2=∆λ

x2=∆λ/(-0.5812)

x1=∆λ-0.5812×(-2.891)=4.9742∆λ

式中：x1为L1相对于中心原点的移动距离，＋号为远离L2，-号为靠近L2；

x2为L3相对于中心原点的移动距离，＋号为远离L2，-号为靠近L2；

y1为L1移动时离焦的变化量；y2为L1移动时波像差的变化量；

y3为L1移动时离焦的变化量；y4为L1移动时波像差的变化量.

综上所述，在不同的球差变化量下，L1和L3的各移动量分别为：

表3：L1和L3的移动量：

| 球差变化量（λ） | L1移动量 | L3移动量 |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | -2.98452 | 1.032346869 |
| 0.5 | -2.4871 | 0.860289057 |
| 0.4 | -1.98968 | 0.688231246 |
| 0.3 | -1.49226 | 0.516173434 |
| 0.2 | -0.99484 | 0.344115623 |
| 0.1 | -0.49742 | 0.172057811 |
| 0 | 0 | 0 |
| -0.1 | 0.49742 | -0.172057811 |
| -0.2 | 0.99484 | -0.344115623 |
| -0.3 | 1.49226 | -0.516173434 |
| -0.4 | 1.98968 | -0.688231246 |
| -0.5 | 2.4871 | -0.860289057 |
| -0.6 | 2.98452 | -1.032346869 |